{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["ENDO","Print","Données","ENDO (2)"],"not_rendered":{"images":1,"macros":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ENDO","index":0,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,2],[0,3,0,6],[2,0,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[3,0,3,2],[3,3,3,6],[3,7,3,8],[5,0,5,5],[5,7,5,10],[6,0,6,5],[6,7,6,10],[7,0,7,5],[7,7,7,10],[8,0,8,5],[8,7,8,10],[9,0,9,5],[9,7,9,10],[10,0,10,5],[10,7,10,10],[11,0,11,5],[11,7,11,10],[12,0,12,5],[12,7,12,10],[13,0,13,5],[13,7,13,10],[14,0,14,5],[14,7,14,10],[15,0,15,5],[15,7,15,10],[16,0,16,5],[16,7,16,10],[17,0,17,5],[17,7,17,10],[18,0,18,5],[18,7,18,10]]}
[{"$nulls":3},"FICHE DE CONTRÔLE APPAREIL NEUF ",{"$nulls":3},"FSE N°",null,"Date: "]
[]
["Désignation :",{"$nulls":6},"N° de série :"]
["Client  :",{"$nulls":6},"N° AFFAIRE :",null,"AFF"]
[]
["Montage Mécanique/optique",{"$nulls":5},"Prénom","observation "]
["Etanchéité de la gaine :\n-portable avec distributeur manœuvrer la gaine \n- vérifier le débit"]
["Assemblage mécanique de la canne:\n- Vérification du serrage des piéces\nprésence de vernis rouge / silicone   "]
[" Assemblage optique de la canne: \n- Contrôle de la résolution: lecture sur mire RTF\n- Contrôle de la mise au point : \npar voie oculaire( flou/net/flou)\n- contrôler le champs "]
["Assemblage des objectifs mécanique et optique  \nprésence de poussières"]
["Assemblage et fonctionnement LED "]
["Assemblage et fonctionnement sonde de température "]
["Boitier : calibrer l'afficheur de température si sonde K ou PT100\nvérifier l'allumage des leds "]
["Contrôle final "]
["Contrôle de la mise au point  :\npar appareil photo ( flou/net/flou), prise de photo avec numéro d'appareil "]
["Contrôle de l'image en vidéo :\nprésence de vignettage "]
["Test de l'intégralité de l'endoscope \navec image , eau/ air et boitier  "]
["Générale"]
["Contrôler la présence pour les portables selon la demande client :\n- des objectifs axiaux , 70° , 45° \n- marquage : entrée sortie , n°de série , gravure firme\n- manuel d'utilisation \n- jeu d'embout staubli ( portable) si pas de station \n- adaptateur photo et video  \n- oculaire, bonette  , filtres , clé , poignée \n- monture T2 en fonction du client \nPour les cannes type 217 voir pour la présence de clés d'objectifs "]

{"sheet":"Print","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Données","index":2,"n_rows":51,"n_cols":3,"rows_kept":51,"hidden":true}
["Prenom","Initiales","Quantite"]
["Philippe","PhD",1]
["Murielle","MR",2]
["Frédéric","FL",3]
["Didier","DM",4]
["Pierre","Pierre",5]
["Romain","RP",6]
[null,null,7]
[null,null,8]
[null,null,9]
[null,null,10]
[null,null,11]
[null,null,12]
[null,null,13]
[null,null,14]
[null,null,15]
[null,null,16]
[null,null,17]
[null,null,18]
[null,null,19]
[null,null,20]
[null,null,21]
[null,null,22]
[null,null,23]
[null,null,24]
[null,null,25]
[null,null,26]
[null,null,27]
[null,null,28]
[null,null,29]
[null,null,30]
[null,null,31]
[null,null,32]
[null,null,33]
[null,null,34]
[null,null,35]
[null,null,36]
[null,null,37]
[null,null,38]
[null,null,39]
[null,null,40]
[null,null,41]
[null,null,42]
[null,null,43]
[null,null,44]
[null,null,45]
[null,null,46]
[null,null,47]
[null,null,48]
[null,null,49]
[null,null,50]

{"sheet":"ENDO (2)","index":3,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,2],[0,3,0,6],[2,0,2,2],[2,3,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[3,0,3,2],[3,3,3,6],[3,7,3,8],[5,0,5,5],[5,7,5,10],[6,0,6,5],[6,7,6,10],[7,0,7,5],[7,7,7,10],[8,0,8,5],[8,7,8,10],[9,0,9,5],[9,7,9,10],[10,0,10,5],[10,7,10,10],[11,0,11,5],[11,7,11,10],[12,0,12,5],[12,7,12,10],[13,0,13,5],[13,7,13,10],[14,0,14,5],[14,7,14,10],[15,0,15,5],[15,7,15,10],[16,0,16,5],[16,7,16,10],[17,0,17,5],[17,7,17,10],[18,0,18,5],[18,7,18,10],[19,0,19,5],[19,7,19,10]]}
[{"$nulls":3},"FICHE DE CONTRÔLE APPAREIL NEUF ",{"$nulls":3},"FSE N°",null,"Date: "]
[]
["Désignation :",{"$nulls":6},"N° de série :"]
["Client  :",{"$nulls":6},"N° AFFAIRE :",null,"AFF"]
[]
["Montage Mécanique/optique",{"$nulls":5},"initiale","observation "]
["Etanchéité de la gaine :\n-portable avec distributeur manœuvrer la gaine \n- vérifier le débit"]
["Assemblage mécanique de la canne:\n- Vérification du serrage des piéces\nprésence de vernis rouge / silicone   "]
[" Assemblage optique de la canne: \n- Contrôle de la résolution: lecture sur mire RTF\n- Contrôle de la mise au point : \npar voie oculaire( flou/net/flou)\n- contrôler le champs "]
["Assemblage des objectifs mécanique et optique  \nprésence de poussières"]
["Assemblage et fonctionnement LED "]
["Assemblage et fonctionnement sonde de température "]
["Boitier : calibrer l'afficheur de température si sonde K ou PT100\nvérifier l'allumage des leds "]
["Contrôle final "]
["Contrôle de la mise au point  :\npar appareil photo ( flou/net/flou), prise de photo avec numéro d'appareil "]
["Contrôle de l'image en vidéo :\nprésence de vignettage "]
["Contrôle de l'aspect optique\nprésence de poussière"]
["Test de l'intégralité de l'endoscope \navec image , eau/ air et boitier  "]
["Générale"]
["Contrôler la présence pour les portables selon la demande client :\n- des objectifs axiaux , 70° , 45° \n- marquage : entrée sortie , n°de série , gravure firme\n- manuel d'utilisation \n- jeu d'embout staubli ( portable) si pas de station \n- adaptateur photo et video  \n- oculaire, bonette  , filtres , clé , poignée \n- monture T2 en fonction du client \nPour les cannes type 217 voir pour la présence de clés d'objectifs "]